- 、血液透析机技术参数(单泵)

- 原装进口。

- 彩色液晶触摸屏。

- 中英文显示报警，提示及在线帮助，方便学习。

- 实时监控系统，可对重要参数的变化随时调控，并可回溯分析。

- 全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、浓缩液、透析液、水路和超滤控制等。

- 可使用通用型血路管和透析器等耗材,并可兼容多种品牌透析液。

- 可实现软硬件升级，完全的水电路分离设计，单独水路控制系统。

- 有内置维修和故障诊断软件。

- 血流量：0 或 50～500ml/min，可以读取累积循环血量，并有数值显示和条码显示。

- 肝素泵流量： 0～10ml/h，可使用20ml、30ml或符合国家标准的注射器。

- 静脉压力监测范围：-500mmHg～+500mmHg，分别有精确读数和条码显示。

- 动脉压力监测范围：-500mmHg～+500mmHg，分别有精确读数和条码显示。

- 跨膜压监测范围：-100mmHg～+500mmHg。

- 透析液曲线：300-800ml/min内可任意设置曲线。

- 透析液温度：33-40℃，可任意调解。

- 超滤曲线：容积超滤控制系统。超滤率：0-4L/小时，可调节,超滤精度≤1%；

- 可选择Na、HCO3、UF 充分体现个性化血透治疗模式或单纯超滤模式。

- 具有自动开、关机及一周内的消毒脱钙程序。

- 可进行化学消毒或85℃热消毒，以及短时热消毒。

- 具备自动漏血监测功能。

- 可以做无菌化透析。

- 标配 Kt/V监测装置，UPS不间断电源。

- 、冰冻切片机技术参数

- 原装进口。

- 冷冻台可在0一-55℃精确制冷，正常工作时一分钟内降至-55℃以下，并实时显示。

- 采用双压缩机分别对速冻台和冷冻箱单独制冷。

- 样本头可单独精确制冷和制热。

- 切片机机械部分置于冷冻室外。

- 冷冻箱1小时内从室温(室温为20℃时)降到一35℃。

- 采用液晶触摸屏全中文显示。

- 样本推进显示，标本头始末位置报警。

- 标本头进退分快、慢、微调三档调节。

- 即时或程序设定福尔马林熏蒸消毒功能。

- 即时除霜或程序设定除霜功能。

- 刀架可前后左右移动。

- 标本头可X、Y、Z三个方向调整角度，可360度旋转。

- 切片厚度：1-20μm，步进1μm；20-60μm，步进5μm。

- 切割上下径：≥56mm。

- 样本推进总距离：≥20μm。

- 马达粗调进样速度：≥1000μm／s。

- 样本标准回缩：≥30μm。

- 、电子支气管镜系统参数

一、全数字化彩色影像处理机

1、原装进口。

2、主机光源一体化，便于连接和移动。

3、视频输出：具备RGB、Y/C、Y、复合端子。

4、彩色CCD面次成像，图像逼真，无衰减。

5、自动调节白平衡。

6、快速实时冻结，自定义冻结时间确保捕捉到的图像更清晰。

7、自动消除电子噪音，在任何情况下提供更清晰的图像。

8、测光模式:平均/峰值。

9、光亮度控制：自动/手动。

10、具备内镜信息记忆功能。

11、防电击保护等级:I级。

12、能兼容本品牌在售的和开发中的所有电子胃镜、电子结肠镜、电子十二指肠镜、电子支气管镜、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜等。

13、全屏大画面显示，便于有效的粘膜观察及诊断。

14、大小画面可随意互相变换，保证观察和治疗。

15、传统闭合式吸引结构，防止虹吸和逆流现象的产生。

二、冷光源使用卤素灯或氙气灯

三 、电子支气管镜

1、视野：              120°

2、景深：              3-50mm

3、弯曲角度：   向上 210°，向下130°

4、先端部外径：        ≤ 5.5mm

5、插入部外径：       ≤ 5.1mm

6、有效长度：          ≥ 600mm

7、全长：              ≥860mm

四、内窥镜配备专用台车

五、监视器选用国际主流品牌15寸以上显示器

六、图文工作站品牌机电脑一台，品牌打印机一台

- 、腹腔镜技术参数

用途及功能：满足胸外科、普外科、骨科、泌尿外科、妇瘤科等科室微创手术。

设备配置及技术参数要求：出示国家药监局注册证；要求出示原版相关技术资料和检验报告。

1、全数字、全高清三晶片摄像主机（原装进口、同一品牌）数量：1

1.1超过100万的有效像素：分辨率达到1920×1080，逐行扫描。

符合可用于胸外科手术C F一类最高级别的医用安全标准。另具有IEC.UL等安全认证。

1.2主机可以连接各种移动存储设备（U盘/移动硬盘）即插即用。可以快速实现影像的录入和图像的抓取，图片或影像以文件的形式存储在移动设备内并可直接在个人电脑上读取或编辑（原装同品牌一体机）。

1.3从CCD开始16：9的图像采集、传输、显示。系统达到全程全数字化信号传输。

1.4信噪比≥60db，采样率≥10比特；最小光敏度：0.3lux(f=1.4mm)具备SCB集总监控功能，可在监视器上显示气腹机、光源等其他相关设备信息。DVI数字信号接口。

1.5、可兼容单晶片、三晶片、DCI、电子输尿管镜等多种软镜，并带有扩展槽用于以后功能升级。

1.6具有2种纤维镜优化模式技术；5级图像增强、3级亮度增强

1.7自动曝光：自动1/60—1/10000秒

2、全数字、全高清三晶片摄像头（原装进口、同一品牌）数量：1

2.1 1／3英寸3 CCD全数字摄像头。16:9的图像采集格式，像素1920×1080P.信号从CCD采集开始数字化。

2.2摄像头具有多种遥控功能：能控制动态录像，静态照相，打印，白平衡等多种功能。手术室各种腔镜设备的所有功能均可由摄像头按键实现操控。

2.3整合的两倍光学变焦摄像头，即连续改变放大倍数（即变焦）而成像的对焦始终保持清晰不变（即齐焦）f=15mm--31mm 。符合可用于胸心外科手术CF一类最高级别的医用安全标准。

3.  医 用 监 视 器（原装进口、同一品牌）数量：1

3.1、≥26寸医用液晶监视器。抗电刀干扰，分辨率大于1920×1080. 有DVI高清输入。4. 氙 气 灯 冷 光 源（原装进口、同一品牌）数量：1

4.1功率：300W

4.2色温：6000K，最大照度≥50KLX。

光亮度连续可调，可手动调光。

4.3灯泡寿命：≥500小时，可自动检测灯泡寿命，预报警。

4.4内置红外线过滤器。

CF认证：高级别的医用安全标准，可用于胸心外科手术。

5. 导 光 束（原装进口、同一品牌）数量：1

5.1 纤维光缆   长度:3M

6． 气 腹 机（原装进口、同一品牌）数量：1

6.1压力1—30mmHg连续可调，

进气量0—20L/分连续可调，并带数字和光柱2种显示。

6.2具有腹内压力过高报警，并有自动减压功能。

具有总进气量显示功能，

6.3 可适应于高压气瓶和低压中央供气。

具有细菌和杂质过滤功能，可自动识别二氧化碳。

7.  光 学 镜（原装进口、同一品牌）数量：1

7.1、30度斜视镜，直径10毫米各1条，超广角。可浸泡、气薰、高温高压消毒，柱状晶体排列。

7.2、中心分辨率≥ 20 lp/mm。

8. 内窥镜专用仪器台车。数量：1

8.1、 四层框架，静音滑轮，防锈材质。

售 后 服 务 及 其 他

1、维修响应时间不超过1小时，如需维修保证6小时内到现场，要求3名以上工程师具经本品牌总部培训合格，持证服务。

2、投标品牌在河南省有维修服务站，配件8年以上供应期。设备维修期间无偿向医院提供备用机。

3、成交方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作、使用设备的各种功能。

4、成交方负责设备的运输、安装、调试，保证设备能够满足临床手术使用需求。

- 、麻醉机参数

1、进口国际知名品牌。

2、适用成人到新生儿全部人群。

3、供电电压220伏。

4、内置电池，保证断电后能继续工作。

5、气源为氧气和笑气。

6、七氟烷、异氟烷挥发罐各一个。

7、呼吸回路模块化，可整体高压、高温消毒。具备回路加热系统，防止呼吸回路积水。

8、具有人工控制、容量控制、压力控制、压力限制。

9、容量控制下:潮气量20——1400ml，

10、呼吸频率4——60次／分。

11、吸呼比1：4——4：1可调。

12、液晶显示器，中文显示：压力波形、吸呼比、呼吸频率、潮气量、每分通气量。

13、气道低压、高压报警。低氧、低潮气量报警、漏气报警。报警为声、光提示，音量可调。

- 、双泵透析机（血液滤过机）参数

1.国内公认国际一线知名品牌，质量可靠，故障率低，操作简便，大屏幕液晶触摸屏显示。

2.图示化显示所有的参数，中、英文菜单及报警显示，可全信息显示所有透析参数。

3.蠕动式血泵，可在线血滤及在线血液透析滤过。

4.耗材开放，可兼容多种品牌的透析液。

5.肝素泵0-10ml／h，有预设停止时间，能连续定量注射可预设多种配方。

6.压力、气泡、漏血、温度、电导、透析液流量等报警装置齐全有报警原因提示。

7.电导、加温准确，无偏差，采用平衡腔容量控制保证超滤精确，钠离子曲线、超滤曲线可调。

8.标配Kt/V监测装置，UPS不间断电源。

9.消毒，酸洗，脱钙一次完成，热消毒最远端温度达到85℃以上，消毒液开放，消毒成本低廉。

10. 血液流速控制：HD：0或20～500ml/min

11.透析液流速：300～700ml/min可调，实时可调

12.超滤控制：具有容量控制和压力控制供选择,   超滤率：0.0～4.0 L/h